UA.TR.120

Інструкція з використання

стерильних і нестерильних

стоматологічних борів з алмазним покриттям, вольфрамокарбідних стоматологічних борів і стоматологічних дисків

Сфера застосування

Ця інструкція з використання (ІВ) містить загальні вказівки щодо обертових інструментів виробництва компанії «М.Д.Т.» та спеціальні інструкції з повторної обробки, які стосуються очищення та стерилізації парою багаторазових стоматологічних борів/ дисків з алмазним покриттям і вольфрамокарбідних стоматологічних борів (далі вказаних як «ВК») перед початковим використанням та після кожного наступного використання. Багаторазові стоматологічні бори/ диски з алмазним покриттям і ВК стоматологічні бори поставляються в механічно чистому, але нестерильному стані.

Стоматологічні бори з алмазним покриттям виробництва компанії «М.Д.Т.» виготовляються з нержавіючої сталі з алмазним покриттям.

Вольфрамокарбідні стоматологічні бори виготовляються з цільного ВК або містять ВК наконечник, напаяний на стрижень з хірургічної нержавіючої сталі.

Стоматологічні диски з алмазним покриттям виготовляються з нержавіючої сталі з робочою частиною, покритою алмазними частинками.

Стоматологічні бори/ диски з алмазним покриттям і ВК стоматологічні бори входять в асортимент стоматологічних обертових інструментів компанії «М.Д.Т.», доступних її клієнтам, включаючи бори з алмазним покриттям, ВК стоматологічні бори, диски і стоматологічні поліри.

Обертовий інструмент може постачатися в стерильному стані (після гамма-опромінення) для одноразового використання  і в нестерильному стані для багаторазового використання, а саме:

|  | Багаторазовий* | Одноразовий |
| --- | --- | --- |
| Бори з алмазним покриттям | + | + |
| Вольфрамокарбідні стоматологічні бори | + | + |
| Стоматологічні диски з алмазним покриттям | + | - |

* Відповідно до інструкцій з повторної обробки

Показання до використання стоматологічного обертового інструментарію

Вказані обертові інструменти призначені для широкого спектру реставраційних процедур, зокрема, видалення карієсу або старих пломб, підготовки порожнин до пломбування, остаточної обробки пломб, міжпроксимальної редукції емалі, зняття коронок, встановлення ортодонтичних апаратів та будь-яких інших стоматологічних операцій. Їх можна використовувати для різання, шліфування або полірування низки стоматологічних матеріалів, включаючи зубні матеріали, такі як емаль, дентин, а також такі стоматологічні матеріали, як амальгама, фотополімер, діоксид цирконію, силікат літію, склоцементи, полімерні та керамічні вініри та різні сплави.

Призначення

Стоматологічний обертовий інструмент призначений для лабораторного та стоматологічного застосування в клініках і лікарнях як під час підготовки матеріалів, так і під час роботи всередині ротової порожнини.

Передбачувані користувачі

Професійне використання – стоматологічні обертові інструменти призначені для стоматології і повинні використовуватися виключно лікарями-стоматологами та іншими кваліфікованими фахівцями, які знайомі з використанням таких інструментів завдяки своїй підготовці та досвіду. Таким чином, для забезпечення передбаченої продуктивності та безпечного використання медичного виробу навчання користувачів не вимагається.

У лабораторних умовах ці інструменти повинні використовуватися ліцензованим фахівцем.

Цільова категорія пацієнтів

Усі пацієнти, які потребують стоматологічної допомоги.

Протипоказання та застереження

- Використання борів з алмазним покриттям виробництва компанії «М.Д.Т.», ВК борів або дисків із алмазним покриттям протипоказане пацієнтам з встановленою алергією на нікель.

- Використання вольфрамокарбідних борів у пацієнтів з відомою чутливістю до кобальту не рекомендується; у таких випадках слід розглянути можливість використання альтернативних виробів.

Вироби, що можуть використовуватися з стоматологічними борами/ дисками виробництва компанії «М.Д.Т.»:

Стоматологічні ВК бори/диски і бори/диски з алмазним покриттям сумісні з будь-якими схваленими наконечниками для медичного обладнання, які можуть використовуватися з стрижнями FG, RA або HP. Обертові інструменти виробництва компанії «М.Д.Т.» можуть постачатися з будь-яким із наступних стрижнів:

| Обертовий інструмент компанії «М.Д.Т.» | FG | RA | HP |
| --- | --- | --- | --- |
| Бори з алмазним покриттям | + | + | + |
| Вольфрамокарбідні стоматологічні бори | + | + | + |
| Стоматологічні диски з алмазним покриттям | - | + | + |

Щоб забезпечити максимальну ефективність роботи виробу, необхідно підтримувати наконечники в належному робочому стані. Неправильний догляд за наконечниками може призвести до затримок під час процедур або травмування пацієнта чи користувача, вдихання або проковтування виробу, а також пошкодження місця підготовки через вібрацію зношеного патрона або турбіни.

Зберігання (перед використанням):

Зберігати в сухому і чистому місці при кімнатній температурі.

Обрана конструкція бора підбирається для різання конкретного матеріалу в конкретному випадку застосування.

У наступній таблиці наведено рекомендації та рекомендовані обороти для користувача.

Для борів із алмазним покриттям FG:

| Діаметр насадки інструмента 1/10 мм (mm) | Максимально допустима частота обертання (об/хв) | Рекомендована робоча частота обертання (об/хв) |
| --- | --- | --- |
| 007 - 010 | 450 000 | 100 000 - 220 000 |
| 011 - 014 | 450 000 | 70 000 - 220 000 |
| 015 - 018 | 450 000 | 55 000 - 160 000 |
| 019 - 023 | 300 000 | 40 000 - 120 000 |
| 024- 027 | 160 000 | 35 000 - 110 000 |
| 028 - 031 | 140 000 | 30 000 - 95 000 |
| 032 - 040 | 120 000 | 25 000 - 75 000 |
| 041 - 054 | 95 000 | 15 000 - 60 000 |
| 055 - 070 | 60 000 | 12 000 - 40 000 |
| 071 - 100 | 45 000 | 10 000 - 20 000 |

Для борів HP і дисків HP із алмазним покриттям застосовується наступне:

| Процес | Основна редукція | Обробка контуру | Шліфування | Полірування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартний колірний код | синій | зелений | жовтий | білий |
| Швидкість обертання, об/хв | 7 000-10 000 | 7 000-10 000 | 2 000-3 000 | 2 000-3 000 |

Для вольфрамокарбідних борів рекомендації наведені нижче:

| Застосування | Тип ВК бора | Матеріал | Розмір (мм/mm) | Ідентифікаційний номер «М.Д.Т.» | Рекомендована робоча частота обертання (об/хв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підготовка порожнини | Стандарт | Емаль/ дентин | 010-023 | FG.TC0002-0008 / 0057 / 0556-0557 | <450 000 |
| Видалення пломби | Стандарт | Амальгама/ фотополімер | 010-018 | FG.TC0330-0331 | 60 000-120 000 |
| Видалення каріозного дентину | Стандарт | Емаль/ дентин | 010-023 | FG.TC0002-0008 / 0035 | <2 000 |
| Обробка країв | Обробка | Емаль | 010-016 | FG.TC0057 | 10 000-20 000 |
| Шліфування пломб | Шліфування | Амальгама | 012-023 | FG.TC0245 | 18 000-30 000 |
| Шліфування пломб | Шліфування | Фотополімер | 012-023 | FG.TC 557 / 057 | 10 000-20 000 |
| Шліфування пломб | Шліфування | Склоіономер | 012-023 | FG.TC 557 / 057 | 10 000-20 000 |
| Шліфування коронки і мостовидного протеза | Шліфування | Полімер коронки і мостовидного протеза | 010-016 | FG.TC 557 / 057 | 40 000-80 000 |
| Обробка металу коронки і мостовидного протеза | Стандарт | Метали | 018-027 | FG.TC1157-1158 / 1557-1558 | <30 000 |
| Обробка полімеру протеза | Стандарт | Полімер | 018-027 | FG.TC 1157 / 1158 / 330 | <20 000 |

КЛІНІЧНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ і попередження

Рекомендується уважно прочитати наступне:

- Виріб повинен використовуватися лікарем або ліцензованим спеціалістом відповідно до наступних інструкцій.

- Уважно ознайомитися з маркуванням на упаковці, щоб переконатися в належному використанні виробу. Невиконання цієї вимоги може призвести до затримок під час процедур або травмування пацієнта чи користувача. Перед використанням перевірити цілісність стерильної упаковки на наявність пошкоджень і розривів, які можуть вплинути на стерильність виробу.

- Недотримання вказівок цієї інструкції з використання може призвести до наступного: можливого пошкодження зуба/пломби, травмування пацієнта або користувача, а також до можливого вдихання або проковтування інструмента.

- Очищувати та стерилізувати інструменти, що постачаються в нестерильному стані, відповідно до наведених нижче інструкцій перед першим використанням та перед кожним повторним використанням, щоб уникнути будь-якого ризику забруднення.

- При роботі з забрудненими інструментами завжди надягати рукавички.

- Пакет з стерильними інструментами необхідно відкривати безпосередньо перед використанням. Пакет слід зберігати до закінчення лікування, щоб забезпечити належну ідентифікацію.

- Захищати очі пацієнта та вразливі тканини під час використання цих інструментів.

- При використанні вказаних інструментів лікарі повинні носити захисні окуляри та маску для обличчя.

- Необхідно надягати хірургічні маски, щоб уникнути вдихання аерозолю та/або пилу, що утворюються під час процедури.

- Переконатися, що інструмент повністю встановлений і затиснутий в гнізді наконечника. Недотримання цих інструкцій може призвести до можливого пошкодження зуба, травмування пацієнта або користувача, а також до можливого вдихання або проковтування інструмента.

- Перед використанням оглянути інструмент на наявність іржі, зламаних і/або пошкоджених канавок, викинути всі потенційно дефектні бори/диски. Не використовувати зношені або тупі інструменти.

- Не чинити надмірного тиску на інструмент, оскільки це може призвести до небажаного нагрівання і/або виходу виробу з ладу.

- Під час використання постійно переміщувати інструмент, щоб уникнути локального нагрівання та/або пошкодження інструмента. Небажане виділення тепла може викликати у пацієнта дискомфорт, некроз зубів або тканин, а також опіки.

- Не виймати інструмент під занадто гострим кутом, щоб уникнути тиску і поломки, які можуть призвести до травмування пацієнта або користувача.

- Ніколи не вставляти інструмент в наконечник із зусиллям, оскільки це може призвести до пошкодження гнізда наконечника, викликаючи затримки при проведенні процедури.

- Не перевищувати максимальну швидкість, зазначену на етикетці, оскільки це може призвести до небажаного нагрівання або неможливості застосування.

- Дитячі бори з алмазним покриттям слід використовувати з міні-наконечником, призначеним для використання з борами з коротким стрижнем і звичайними борами довжиною до 20 мм (mm).

- Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці виробу.

Конструкція і форма стоматологічного інструмента вибираються на розсуд лікаря і відповідно до необхідного застосування.

Інструкції з обробки стоматологічних борів/ дисків з алмазним покриттям і ВК борів (багаторазового використання)

Сфера застосування

Наведені нижче інструкції з повторної обробки застосовуються лише до багаторазових борів/дисків. Бори повторно обробляються при першому використанні і перед повторним використанням.

Обмеження повторного використання

Повторна обробка практично не впливає на стоматологічні бори/ диски виробництва компанії «М.Д.Т.». Закінчення терміну служби бора/ диска визначається зносом і пошкодженнями в процесі експлуатації, а в процесі попереднього очищення бори слід перевіряти на наявність дефектів.

Затримка між використанням і повторною обробкою повинна бути зведена до мінімуму, щоб уникнути висихання забруднень, що ускладнить очищення. Тому слід тримати забруднені стоматологічні інструменти зануреними в очисний/ дезінфікуючий розчин відповідно до інструкцій виробника, але в жодному разі не більше 12 годин.

Слід уникати тривалого зберігання в дезінфікуючих розчинах, оскільки це може призвести до корозії.

Застереження: Не залишати бори/ диски зануреними в дезінфікуючі розчини, що мають фіксуючу дію (наприклад, засоби на основі альдегідів), якщо вони попередньо не були ретельно очищені.

Попередження

Використаний інструмент слід вважати забрудненим, і при повторній обробці необхідно дотримуватися відповідних запобіжних заходів при роботі з ним. Слід надягати рукавички, захисні окуляри і маску. При наявності специфічного ризику зараження або перехресного зараження з боку пацієнта можуть знадобитися інші заходи. Використані бори також вважаються біологічно небезпечними і утилізуються як біологічно небезпечні відходи, якщо тільки процедури повторної обробки не були проведені відповідно до інструкцій.

| Підготовка до очищення | Щодо попереднього очищення відсутні особливі вимоги за винятком випадків, коли місцевий інфекційний контроль вимагає застосування дезінфікуючого засобу відразу після використання, і в такому випадку обраний дезінфікуючий засіб повинен бути схвалений користувачем для очищення стоматологічних борів/ ВК/ дисків, а також передбачається дотримання інструкцій виробника. Через обмежену відтворюваність результатів ручного очищення переважними процесами на етапі очищення є автоматичне очищення та стерилізація парою. |
| --- | --- |
| Процедура ручного очищення, сушіння та огляду | У випадку ручного очищення інструменти миються в спеціально відведеній для цієї мети раковині. Попередньо вони очищуються щіткою під проточною водою безпосередньо після використання, при цьому особлива увага приділяється важкодоступним місцям (канавкам, щетинкам, отворам, шорстким поверхням). - Промивати інструмент під проточною холодною водою не менше 1 хвилини. - Змочити у 0,1-0,3% розчині нейтрального ферментативного миючого засобу або миючого/дезінфікуючого миючого засобу, маркованого для використання на стоматологічних обертових інструментах або інших типах медичних інструментів багаторазового використання, дотримуючись інструкцій виробника засобу. Витримувати не менше 2 хвилин. - Потім, не опускаючи у воду, ретельно очистити корпус щіткою, роблячи це повільно і обережно, щоб уникнути розбризкування забруднень в процесі очищення. - У всіх випадках рекомендується використовувати м'яку нейлонову щітку, щоб уникнути можливого пошкодження виробу. - Вийняти інструменти з ванни і промити їх під теплою проточною водою принаймні 2 хвилини, поки вони не стануть візуально чистими. - Після очищення перевірити чистоту інструментів за допомогою збільшувального скла, щоб переконатися, що всі забруднення видалені. За необхідності повторити процес очищення. - Протерти інструменти непромокаючою серветкою або висушити чистим стисненим повітрям. - Оглянути інструменти (за необхідності за допомогою збільшувального скла) на наявність будь-яких ознак пошкодження та/або псування, наприклад, корозії. Звернути особливу увагу на паз, насічки та стрижні, щоб не було сколів/ тріщин, слідів ударів, перекосів та загального зносу. Будь-який інструмент, стан якого викликає занепокоєння, підлягає утилізації. Примітка: Перед автоматичною повторною обробкою необхідно видалити забруднення з поверхні інструментів. |
| Автоматичне очищення | Попереднє очищення – - Приготувати ферментативний миючий засіб з нейтральним/ помірним рН 0,1-0,3% відповідно до інструкцій виробника. - Промивати інструменти під проточною водою з-під крана не менше однієї (1) хвилини. - Негайно занурити інструменти в розчин миючого засобу принаймні на дві (2) хвилини. - Протирати під проточною водою м'якою нейлоновою щіткою, щоб видалити залишки крові або бруду, протягом як мінімум однієї (1) хвилини (для дисків – по одній хвилині з кожного боку). - Покласти інструменти на чисту тканину, щоб уникнути будь-якого контакту між ними під час наступної процедури очищення. Процедура автоматичного очищення Помістити інструменти в мийку на відповідний піддон для дрібних деталей або на підставку таким чином, щоб всі поверхні інструментів були очищені і продезінфіковані. Запустити автоматичний цикл промивання, обравши параметри короткого циклу. - Попередньо промивати водопровідною водою при температурі 30±5°С (86±9°F) протягом двох (2) хвилин. - Десять (10) хвилин основного промивання миючим засобом з нейтральним рН та водопровідною водою при температурі 45±5°С (113±9°F). - Промивати водопровідною водою при температурі 30°C (86°F) протягом однієї (1) хвилини - Десять (10) хвилин промивання дистильованою водою при температурі 30°C (86°F). - Фаза сушіння повітрям протягом двадцяти (20) хвилин при високій температурі 80°C (176°F). - Фаза сушіння повітрям протягом п'яти (5) хвилин при високій температурі 110°C (230°F). Примітка: Для перевірки ефективності автоматичної обробки інструментів виробництва компанії «М.Д.Т.» використовувалась професійна мийка Miele (модель PG8593) і засіб для чищення Power Zyme (Deconex). Після перевірки користувачем на місці можуть використовуватись інші еквівалентні очисні засоби для повторної обробки. Будь-які використовувані засоби для очищення та дезінфекції повинні бути сумісними з стоматологічними борами/ дисками, інакше може статися прискорена корозія або інші пошкодження. Необхідно дотримуватися інструкцій виробників мийок-дезінфекторів і засобів для чищення. Процедура після автоматичного очищення - Витягнути інструменти після закінчення програми мийки. - Переконатися, що інструменти сухі, за необхідності осушити їх стисненим повітрям медичного призначення. - Візуально перевірити бори на чистоту. Повторно очистити інструменти вручну, якщо все ще помітні забруднення. - Після того повторно очищені інструменти автоматично обробити ще раз перед стерилізацією. - Всі інструменти перевіряються візуально на предмет чистоти, цілісності і функціональності, за необхідності за допомогою збільшувального скла з підсвічуванням. - Усі інструменти перевіряються на наявність пошкоджень і зносу. Пошкоджені медичні вироби більше не підлягають використанню, і їх потрібно утилізувати. |

Стерилізація парою

Сфера застосування

Ці інструкції щодо стерилізації застосовуються до борів і дисків, які початково постачаються в нестерильному стані, а також до нестерильних борів, які використовуються повторно. Для борів з написом «Стерильно» стерилізація перед першим використанням не вимагається.

| Пакування для стерилізації | При використанні автоклава з попереднім вакуумуванням або гравітаційного стерилізатора інструменти поміщаються у відповідні лотки для інструментів або запаковуються в пакети, призначені для стерилізації парою. ПРИМІТКА: Місцеве законодавство в області стерилізації може вимагати, щоб стоматологічні інструменти запаковувались у пакети для обробки в автоклавах будь-якого типу. |
| --- | --- |
| Стерилізація | Під час стерилізації інструментів слід дотримуватися інструкцій виробника автоклава. Зокрема, необхідно стежити за тим, щоб не перевищувати максимальне рекомендоване навантаження на автоклав. Компанія «М.Д.Т.» затвердила процедуру стерилізації парою в автоклаві як для попереднього вакуумування, так і для гравітаційного стерилізатора протягом 4 хвилин при температурі 134°C з часом висихання 15 хвилин. Час витримки – це мінімальний час, протягом якого підтримується мінімальна температура. Примітка: для перевірки стоматологічних інструментів виробництва компанії «М.Д.Т.» на стерилізацію парою використовувалися самоущільнюючі стерилізаційні пакети Yipak. - Помістити упаковані інструменти в стерилізаційну камеру. - Запустити програму (підтверджений час складав мінімум чотири (4) хвилини, можливо і довше). Мінімальна тривалість циклу в хвилинах (хв.); Температура циклу (0C); Час висихання (хв.). 4; 134°C; 15. - Після закінчення програми вийняти інструменти і дати їм охолонути. - Перевірити упаковку на наявність можливих пошкоджень та просіювання. - Пошкоджена упаковка перевіряється на нестерильність. Інструменти підлягають повторному пакуванню та стерилізації. ПРИМІТКА: Інструментальні блоки (підставки) можна застосовувати для стерилізації тільки за необхідності негайного використання. |
| Зберігання | Виріб слід зберігати в стерилізаційному пакеті до тих пір, поки він не знадобиться. Зберігання повинно здійснюватися в сухих, чистих умовах і при температурі навколишнього середовища. |

Валідація ефективності очищення та стерилізації парою

Описані вище детальні процеси були підтверджені як такі, що дозволяють підготувати стоматологічні бори і диски виробництва компанії «М.Д.Т.» до повторного використання. Переробник несе відповідальність за забезпечення того, щоб повторна обробка, якщо вона фактично проводиться, відбувалася з використанням обладнання, матеріалів та персоналу на місці обробки та забезпечила досягнення необхідних результатів. Будь-яке відхилення від цих інструкцій належним чином враховується при оцінці ефективності та можливих несприятливих наслідків.

Утилізація

Використані бори вважаються біологічно небезпечними і утилізуються як біологічно небезпечні відходи відповідно до місцевих правил.

Можливість контролю виробу

На етикетці кожної упаковки вказано номер партії . Цей номер вказується у будь-якому листуванні щодо виробу.

Звернення до компанії «М.Д.Т.»:

Про будь-який серйозний інцидент, пов'язаний з виробом, необхідно повідомляти компанії «М.Д.Т.» (за адресою, вказаною нижче) та компетентному органу держави-члена ЄС, в якому знаходиться користувач/ пацієнт.

У випадку повернення борів виробництва компанії «М.Д.Т.» слід переконатися, що всі забруднені та/або потенційно забруднені бори були ефективно оброблені та належним чином упаковані для повернення.

Символи

|  | Відповідність вимогам ЄС |
| --- | --- |
| UA.TR.120 | Знак відповідності технічним регламентам та код призначеного Органу з оцінки відповідності |
|  | Вказівка на уповноваженого представника в Європейському співтоваристві/ Європейському Союзі |
|  | Медичний виріб |
|  | Виробник |
|  | Дата виготовлення |
|  | Дата закінчення терміну дії Примітка: тільки для стерильних виробів |
|  | Номер за каталогом/ номер деталі |
|  | Код/ номер партії |
|  | Унікальний ідентифікатор виробу |
|  | Під час роботи надягати маску і засоби захисту очей |
|  | Стерилізовано шляхом опромінення. Примітка: тільки для стерильних виробів |
|  | Не використовувати повторно. Примітка: тільки для стерильних виробів |
|  | Не піддавати повторній стерилізації. Примітка: тільки для стерильних виробів |
|  | Вказівка на єдину стерильну бар'єрну систему. Примітка: тільки для стерильних виробів |

|  | Нестерильний виріб Примітка: тільки для нестерильних виробів |
| --- | --- |
|  | Імпортер |
|  | Необхідно стерилізувати в паровому стерилізаторі. Примітка: тільки для нестерильних виробів |
|  | Ознайомитись з інструкцією з використання. |
|  | Не використовувати, якщо упаковка пошкоджена, і ознайомитися з інструкцією з використання. |
|  | Зберігати в сухому місці. |
|  | Зберігати подалі від сонячного світла. |
|  | Температурний діапазон зберігання від -5°C до 40°C. |
|  | Максимальна швидкість обертання (об/хв) |
|  | (Вказівка на CDRH Управління з контролю за лікарськими засобами та харчовими продуктами США ) Виріб виключно для професійного використання |
| Контактна інформація: |  |

| Виробник | М.Д.Т. Мікро Даймонд Текнолоджіс Лтд. (M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd.) 2 Хамаль Стріт, Індастріал Парк Норс, Афула, 1857107, Ізраїль Телефон: + 972-4-6094422 Факс: + 972-4-6597812 Ел. пошта: info@mdtdental.com Веб-сторінка: www.mdtdental.com |
| --- | --- |
| Уповноважений представник у Європейському співтоваристві | Компанія «Обеліс С.А.» (Obelis s.a) Бд. Дженерал Вахіс 53, 1030 Брюссель, Бельгія (Bd. Général Wahis 53, 1030 Brussels, BELGIUM) Телефон: +(32) 2. 732.59.54 Факс: +(32) 2.732.60.03 Електронна пошта : mail@obelis.net |
| Уповноважений представник в Україні : | ТОВ «ДЖЕРЕЛО-УКРАЇНА» 01033, м. Київ, Вулиця Шота Руставелі 33-Б, Н/П 27, Київ, Україна 01033 e-mail: uarep@jerelo.eu тел. +38 (044) 360 30 11 |