UA.TR.120

Інструкція з використання

стерильних і нестерильних стоматологічних полірів

Сфера застосування

Ця інструкція з використання містить загальні інструкції для стерильних і нестерильних стоматологічних полірів виробництва компанії «М.Д.Т.», а також вказівки з обробки, які стосуються очищення і стерилізації парою багаторазових нестерильних стоматологічних полірів перед першим використанням і після кожного подальшого повторного використання. Багаторазові стоматологічні поліри постачаються в механічно чистому, але нестерильному вигляді.

Стоматологічні поліри виробництва компанії «М.Д.Т.» («Мікро Даймонд Текнолоджіс Лтд.») складаються з поліуретанової полімерної матриці, пігментів і абразивних матеріалів. Стрижні виготовляються з нержавіючої сталі (для нестерильних полірів) або пластику (для стерильних полірів).

Стоматологічні поліри входять в лінійку стоматологічних обертових інструментів компанії «М.Д.Т.», доступних її користувачам, включаючи стоматологічні бори з алмазним покриттям, вольфрамокарбідні стоматологічні бори, стоматологічні диски і стоматологічні поліри.

Стоматологічні поліри, описані в цій інструкції з використання, можуть постачатися в стерильному стані (після гамма-опромінення)  для одноразового використання  і в нестерильному стані  для багаторазового використання.

Стоматологічні поліри виробництва компанії «М.Д.Т.» випускаються в п'яти (5) варіантах геометричних елементів: чашоподібні, точкові, дискові, окклюфлексні (ромашковий бутон Daisy bud) і спіральні (ромашка Daisy), які призначені для полірування різних зубних поверхонь, що реставруються, як зазначено в їх назві. До таких матеріалів відносяться діоксид цирконію, фотополімер, метал.

Залежно від бажаного результату полірування доступні два етапи полірування. Ми рекомендуємо використовувати ці два етапи, щоб зменшити шорсткість поверхні і забезпечити максимально можливий блиск.

Стоматологічні поліри оснащені системою ідентифікації кольору, яка допомагає лікарям правильно вибрати полір.

Крок 1 – темний відтінок, а крок 2 – світлий відтінок того ж кольору.  Далі наведене пояснення кроків поліра.

Крок 1: Стоматологічні поліри для шовкової обробки:

Призначені для усунення поверхневих борозенок і анатомічних дефектів.

Залишають гладку поверхню з атласним блиском.

Крок 2: Стоматологічні поліри для глянцевої обробки:

Призначені для отримання глянцевої поверхні після полірування поліром для шовкової обробки.

Ідеально підходять для обробки передніх зубів та естетичної реставрації.

Інструкція з використання стоматологічного обертового інструментарію

Вказані ротаційні стоматологічні поліри призначені для широкого спектру реставраційних процедур, зокрема, видалення карієсу або старих пломб, підготовки порожнин до пломбування, остаточної обробки пломб, міжпроксимальної редукції емалі, зняття коронок, процедур із застосуванням ортодонтичних апаратів та будь-яких інших стоматологічних операцій. Їх можна використовувати для різання, шліфування або полірування низки стоматологічних матеріалів, включаючи зубні матеріали, такі як емаль, дентин, а також такі стоматологічні матеріали, як амальгама, фотополімер, діоксид цирконію, дисилікат літію, склоцементи, полімерні та керамічні вініри та різні сплави.

Призначення

Стоматологічні ротаційні поліри призначені для лабораторного та стоматологічного застосування в клініках і лікарнях як під час підготовки матеріалів у присутності пацієнта, так і під час роботи всередині ротової порожнини.

Передбачувані користувачі

Професійне використання – стоматологічні поліри призначені для стоматології і повинні використовуватися виключно лікарями-стоматологами та іншими кваліфікованими фахівцями, які знайомі з використанням таких інструментів завдяки своїй підготовці та досвіду. Таким чином, для забезпечення передбаченої продуктивності та безпечного використання медичного виробу навчання користувачів не вимагається.

У лабораторних умовах ці інструменти використовуються ліцензованим фахівцем.

Цільова категорія пацієнтів

Усі пацієнти, які потребують стоматологічної допомоги.

Протипоказання: Якщо відомо, що у пацієнта є алергія на будь-який з перерахованих вище компонентів, не слід використовувати зазначені стоматологічні поліри.

Усі стоматологічні поліри були розроблені спеціально для їх конкретного застосування. Неправильне використання виробу або його використання без передбаченого для нього наконечника може призвести до пошкодження тканин, підвищеного зносу або руйнування поліра, а також до виникнення ризиків для користувача, пацієнта або третіх осіб.

Задля безпеки пацієнта рекомендується уникати тривалого контакту зі слизовою оболонкою.

Стоматологічні поліри, які визначені як вироби одноразового використання, НЕ підлягають повторній обробці та/або стерилізації, що може негативно позначитися на їх роботі.

# Вироби, що використовуються разом зі стоматологічними полірами виробництва компанії «М.Д.Т.»:

Стоматологічні поліри виробництва компанії «М.Д.Т.» кріпляться до низькошвидкісного стоматологічного контр-кутового наконечника, який забезпечує обертання, дозволяючи користувачеві регулювати або полірувати матеріали як всередині ротової порожнини, так і при підготовці матеріалів у присутності пацієнта, наприклад, фотополімери, дорогоцінні метали, сплави із недорогоцінних металів, дисилікат літію, амальгаму або діоксид цирконію.

Наконечники рекомендується підтримувати в належному робочому стані, щоб забезпечити максимальну ефективність роботи виробу. Неправильний догляд за наконечниками може призвести до затримок під час процедур або травмування пацієнта чи користувача, вдихання або проковтування виробу, а також пошкодження місця лікування через вібрацію зношеного патрона або турбіни.

# Правильне використання:

- Слід використовувати тільки ті турбіни, наконечники і контр-кутові насадки, які знаходяться в ідеальному технічному і гігієнічному стані, а це означає, що за ними слід добре доглядати і правильно чистити. Використовувані турбіни і контр-кутові насадки повинні забезпечувати точне і концентричне обертання.

- Лікар або ліцензований практикуючий лікар повинні використовувати стоматологічні поліри відповідно до наступних інструкцій.

- Для забезпечення правильного використання виробу необхідно уважно ознайомитися з етикетками на упаковці. Невиконання цієї вимоги може призвести до затримок під час процедур або травмування пацієнта чи користувача. Перед використанням перевірити цілісність стерильної упаковки на наявність пошкоджень і розривів, які можуть вплинути на стерильність виробу.

- Дотримуватись вказівок з етикеток на упаковці, щоб отримати інформацію про оптимальну та максимальну швидкість для правильного використання виробу.

- Недотримання цих інструкцій може призвести до наступного: пошкодження місця лікування, травмування пацієнта або користувача, а також до можливого вдихання або проковтування стоматологічних полірів.

- Чистити та стерилізувати стоматологічні поліри, які постачаються у нестерильному стані, відповідно до наведених нижче інструкцій перед першим використанням та перед кожним повторним використанням, щоб уникнути ризику забруднення.

- Пакет зі стерильними інструментами необхідно відкривати безпосередньо перед використанням. Пакет слід зберігати до закінчення лікування.

- Полірувальна паста не потрібна.

- Інструменти вставляються якомога глибше. Перш ніж використовувати інструменти на будь-якій поверхні, їх необхідно пришвидшити. Перед використанням перевірити надійність підключення поліра і провести пробний запуск.

- За можливості полірувати поверхню легкими круговими рухами, щоб уникнути вм'ятин.

- Слід уникати нахилів або натискання, оскільки це призводить до підвищеного ризику поломки.

- Стоматологічні поліри призначені для використання ліцензованими стоматологами в стоматологічних клініках і лікарнях.

- Під час роботи з забрудненими інструментами завжди надягати рукавички.

- Для захисту від часток, що виділяються, необхідно надіти захисні окуляри.

- Хірургічна маска вдягається, щоб уникнути вдихання утвореного аерозолю або пилу.

- Перед кожним використанням перевіряти стоматологічні поліри на наявність механічних пошкоджень або надмірного зносу. Викинути зношені, деформовані або неконцентровані стоматологічні поліри.

- Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці виробу.

Інструкції щодо швидкості обертання:

- Не перевищувати максимальну швидкість. Перед використанням інструмента на оброблюваній поверхні необхідно довести його обертання до необхідної швидкості, зазначеної на етикетці.

- Уникати використання поліра під занадто великим кутом, щоб не допустити розсипання та поломки.

- Під час використання поліра постійно переміщувати його, щоб уникнути локального нагрівання та/або пошкодження інструмента.

Для правильного регулювання швидкості обертання рекомендується ознайомитись з наступною таблицею:

| Тип виробу | Категорії елементів |  | Абразивність | Рекомендована частота обертання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вироби RA | Фотополімер |  | M, F | 3 000-10 000 |
|  | Діоксид цирконію, оксид алюмінію, дисилікат літію, золото, амальгама, недорогоцінні метали і Daisy bud |  | M, F | 7 000-10 000 |
|  | Універсальна система полірування | Крок 1: Стоматологічні поліри для шовкової обробки | M | 7 000-12 000 |
|  |  | Крок 2: глянцеве полірування | F |  |
|  | Фотополімерна система полірування | Крок 1: Стоматологічні поліри для шовкової обробки | M | 3 000-10 000 |
|  |  | Крок 2: глянцеве полірування | F |  |
|  | Система полірування з дисилікату цирконію та літію | Крок 1: Стоматологічні поліри для шовкової обробки | M | 7 000-12 000 |
|  |  | Крок 2: глянцеве полірування | F | 7 000-10 000 |
| Вироби HP (лабораторні поліри) | Пластики |  | C, M, F | 5 000-7 000 |
|  | Метали, діоксид цирконію, силікатна кераміка та кераміка |  | C, M, F | 7 000-12 000 |

# * Максимальна швидкість обертання всіх виробів становить 20 000 об/хв

# Охолодження водою

Щоб уникнути перегріву зуба або пломби, необхідно забезпечити достатнє охолодження водою (50 мл/хв). Недостатнє охолодження водою може призвести до постійного пошкодження зуба та навколишніх тканин.

# Тиск на полір:

- Не чинити надмірного тиску на полір.

- Надмірний тиск призводить до виділення більшої кількості тепла.

- Надмірний тиск може призвести до передчасного зносу поліра.

Інструкції з повторної обробки стоматологічних полірів виробництва компанії «М.Д.Т.»

# Сфера застосування

Наведені нижче інструкції з повторної обробки застосовуються тільки до багаторазових стоматологічних полірів. Поліри повторно обробляються при початковому використанні і перед повторним використанням.

# Обмеження повторного використання

Повторна обробка практично не впливає на стоматологічні поліри виробництва компанії «М.Д.Т.». Закінчення терміну служби багаторазового стоматологічного поліра визначається зносом і пошкодженнями в процесі експлуатації, а в процесі попереднього очищення полір слід перевіряти на наявність дефектів.

Затримка між використанням і повторною обробкою повинна бути зведена до мінімуму, щоб уникнути висихання забруднень, що ускладнить очищення. Тому слід тримати забруднені поліри зануреними в очисний/ дезінфікуючий засіб відповідно до інструкцій виробника, але в жодному випадку не більше 12 годин.

Тривале зберігання в дезінфікуючих розчинах може призвести до корозії, тому його слід уникати.

Застереження: Не залишати поліри зануреними в дезінфікуючі засоби з фіксуючою дією (наприклад, засоби на основі альдегідів), якщо вони попередньо не були ретельно очищені.

# Попередження

Використані поліри слід розглядати як забруднені, і при повторній обробці потрібно дотримуватися відповідних запобіжних заходів при роботі з ними. Слід надягати рукавички, захисні окуляри і маску. За наявності специфічного ризику зараження або перехресного зараження з боку пацієнта можуть знадобитися інші заходи. Використані поліри також вважаються біологічно небезпечними і утилізуються як біологічно небезпечні відходи, якщо тільки процедури повторної обробки не виконуються відповідно до інструкцій.

# Попереджувальні повідомлення

- Необхідно дотримуватись вказівок виробника щодо повторної обробки матеріалів, щоб забезпечити сумісність матеріалів для очищення, дезінфекції та стерилізації

- Необхідно дотримуватися часу витримки матеріалів, що піддаються повторній обробці, та концентрації, зазначеної виробником.

- Температура ультразвукової ванни не повинна перевищувати 42°C через можливу коагуляцію білка.

- Інструменти, які не повністю висохли після очищення та дезінфекції, необхідно ще раз висушити (наприклад, медичним стисненим повітрям), щоб уникнути зниження ефективності стерилізації.

- Сильні кислоти та основи можуть окислити стрижень з нержавіючої сталі.

- В інструкціях до миючих та/або дезінфікуючих розчинів повинно бути конкретно зазначено, що вони підходять для полірів з гуми або синтетичних матеріалів/ силіконів.

- Уникати використання при температурі вище 150°C.

- Інструменти, які не повністю висохли після очищення та дезінфекції, необхідно ще раз висушити (наприклад, медичним стисненим повітрям), щоб уникнути зниження ефективності стерилізації.

# Попереднє очищення (для ручного і автоматичного очищення)

- Поліри слід мити в спеціально відведеній для цього раковині.

- Попередньо очистити під проточною водою за допомогою щітки (пластикової) безпосередньо після використання.

- Підготувати свіжу ванну з очисним розчином з нейтральним рН, дотримуючись інструкцій виробника для досягнення правильної концентрації (0,1-0,3% розчин ферментативного миючого засобу, перевірено для концентрації 0,1%). Занурити виріб у воду і тримати не менше десяти (10) хвилин.

- Після замочування, поки виріб перебуває у воді, ретельно витерти корпус щіткою з використанням нейтрального миючого засобу протягом як мінімум однієї (1) хвилини.

- Промити поліри під проточною водою протягом однієї (1) хвилини і ретельно очистити їх пластиковою щіткою, особливо у важкодоступних місцях наконечника.

- Протерти виріб непромокаючою серветкою або висушити чистим стисненим повітрям.

# Ручне ультразвукове очищення

- Очистити відповідним миючим засобом за допомогою багатоступінчастого ферментативного очищувача.

- Приготувати свіжий очисний розчин з нейтральним рН, дотримуючись інструкцій виробника щодо правильної концентрації (0,1-0,3% розчин ферментативного миючого засобу; перевірено для концентрації 0,1%), часу витримки, температури та якості води (принаймні питної) і залити в ультразвукову ванну.

- Повністю занурити стоматологічні поліри в розчин.

- Помістити вироби на 1 хвилину в ультразвукову ванну.

- Вийняти поліри з миючого розчину і ретельно промити кожен під проточною водою принаймні 60 секунд.

- Вийняти поліри з ванни і промивати їх під теплою проточною водою (приблизно 30°С) принаймні дві (2) хвилини, поки вони не стануть візуально чистими.

- Після очищення перевірити чистоту полірів за допомогою збільшувального скла (з 5-10-кратним збільшенням), щоб переконатися, що всі забруднення видалені. За необхідності повторити процес очищення.

- Протерти виріб непромокаючою серветкою або висушити чистим стисненим повітрям.

Примітка: Для перевірки ефективності ручної обробки стоматологічних полірів виробництва компанії «М.Д.Т.» було використано засіб для чищення Power Zyme (Deconex). Після локальної перевірки користувачем можуть бути використані інші еквівалентні очисні засоби для повторної обробки.

# Огляд:

Якщо залишки відсутні, слід перейти до стерилізації.

Якщо залишки присутні, потрібно повторити очищення. Відбраковувати і утилізувати інструменти у випадку виявлення помітних дефектів.

# Автоматичне очищення та дезінфекція

Примітка: Перед автоматичною повторною обробкою необхідно видалити значні забруднення з поверхні інструментів (див. інформацію про попередню обробку).

Обладнання: Установка для очищення та дезінфекції відповідно до DIN EN ISO 15883-1+2 з термічною програмою (температура від 90°C до 95°C), миючий засіб: слаболужний миючий засіб (наприклад, Dr. Weigert neodisher MediClean Dental)

- Помістити інструменти у відповідний лоток для дрібних деталей або на підставку таким чином, щоб всі поверхні інструментів були очищені і продезінфіковані.

- Закрити мийку і запустити програму, послідовність виконання якої наведена в таблиці нижче.

| Крок програми | Вода | Дозування | Час | Температура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Попереднє промивання | Холодна вода |  | 5 хв |  |
| Дозування миючого засобу |  | Відповідно до інструкцій виробника |  | Відповідно до інструкцій виробника |
| Очищення | Повністю деіонізована вода |  | 10 хв | 55°C |
| Промивання | Повністю деіонізована вода |  | 2 хв |  |
| Дезінфекція | Повністю деіонізована вода |  | 3 хв | Ao-значення > 3000 1 (наприклад, 90°C, 5 хв) |
| Сушіння |  |  | 15 хв | до 120°C |
| 1 Певні органи влади можуть затверджувати інші експлуатаційні правила (параметри ефективності дезінфекції) в межах своєї компетенції. |  |  |  |  |

- Після закінчення програми вийняти інструменти.

- Переконатися, що інструменти сухі, і за необхідності висушити їх медичним стисненим повітрям.

- Візуальний огляд на предмет чистоти проводиться після вилучення з мийки. Якщо забруднення все ще помітно, слід повторно очистити медичні вироби вручну. Після цього повторно очищені медичні вироби підлягають автоматичній повторній обробці.

Стерилізація парою

Сфера застосування

Ці інструкції щодо стерилізації застосовуються до полірів, які початково постачаються нестерильними, а також до нестерильних полірів, які використовуються повторно. Для полірів з написом «Стерильно» стерилізація перед першим використанням не вимагається.

| Упаковка для стерилізації | При використанні автоклава з попереднім вакуумуванням або гравітаційного стерилізатора помістити інструменти у відповідні лотки для інструментів або упакувати їх в пакети, призначені для стерилізації парою. ПРИМІТКА: Місцеве законодавство в області стерилізації може вимагати, щоб стоматологічні інструменти були упаковані в пакети для обробки в автоклавах будь-якого типу. |
| --- | --- |
| Стерилізація | Для стерилізації інструментів дотримуватись інструкцій виробника автоклава. Зокрема, необхідно стежити за тим, щоб не перевищувати максимальне рекомендоване навантаження на автоклав. Компанія «М.Д.Т.» затвердила процедуру стерилізації парою в автоклаві як для попереднього вакуумування, так і для гравітаційного стерилізатора протягом 4 хвилин при температурі 134°C з часом висихання 15 хвилин. Час витримки – це мінімальний час, протягом якого підтримується мінімальна температура. Примітка: Для перевірки стоматологічних інструментів виробництва компанії «М.Д.Т.» на стерилізацію парою використовувалися самоущільнюючі стерилізаційні пакети Yipak. - Помістити упаковані інструменти в стерилізаційну камеру. - Запустити програму (підтверджений час складав мінімум чотири (4) хвилини, можливо і довше). Мінімальна тривалість циклу в хвилинах (хв.); Температура циклу (0C); Час висихання (хв.). 4; 134°C; 15. - Після закінчення програми вийняти інструменти і дати їм охолонути. - Перевірити упаковку на наявність можливих пошкоджень та просіювання. - Пошкоджена упаковка перевіряється на нестерильність. Інструменти підлягають перепакуванню та повторній стерилізації. ПРИМІТКА: Інструментальні блоки (підставки) можна застосовувати для стерилізації тільки за необхідності негайного використання. |
| Зберігання | Виріб слід зберігати в стерилізаційному пакеті до тих пір, поки він не знадобиться. Необхідно зберігати в сухих, чистих умовах і при температурі навколишнього середовища |

Валідація ефективності очищення та стерилізації парою

Описані вище детальні процеси були підтверджені як такі, що дозволяють підготувати стоматологічні поліри виробництва компанії «М.Д.Т.» до повторного використання. Переробник несе відповідальність за забезпечення того, щоб повторна обробка, якщо вона фактично проводиться, відбувалася з використанням обладнання, матеріалів та персоналу на місці обробки і забезпечила досягнення необхідних результатів. Будь-яке відхилення від цих інструкцій належним чином враховується при оцінці ефективності та можливих несприятливих наслідків.

Утилізація

Використані поліри вважаються біологічно небезпечними і утилізуються як біологічно небезпечні відходи відповідно до місцевих правил.

Можливість контролю виробу

На етикетці кожної упаковки вказано номер партії . Цей номер вказується у будь-якому листуванні щодо виробу.

Звернення до компанії «М.Д.Т.»:

Про будь-який серйозний інцидент, пов'язаний з виробом, необхідно повідомляти компанії «М.Д.Т.» (за адресою, вказаною нижче) та компетентному органу держави-члена ЄС, в якому знаходиться користувач/пацієнт.

У випадку повернення полірів виробництва компанії «М.Д.Т.» слід переконатися, що всі забруднені та/або потенційно забруднені поліри були ефективно оброблені та належним чином упаковані для повернення.

Символи

|  | Відповідність вимогам CE |
| --- | --- |
| UA.TR.120 | Знак відповідності технічним регламентам та код призначеного Органу з оцінки відповідності |
|  | Вказівка на уповноваженого представника в Європейському співтоваристві/ Європейському Союзі |
|  | Медичний виріб |
|  | Виробник |
|  | Дата виготовлення |
|  | Дата закінчення терміну дії Примітка: тільки для стерильних виробів |
|  | Номер за каталогом/ номер деталі |
|  | Код/ номер партії |
|  | Унікальний ідентифікатор виробу |
|  | Під час роботи надягати маску і засоби захисту очей |
|  | Стерилізовано шляхом опромінення. Примітка: тільки для стерильних виробів |
|  | Не використовувати повторно. Примітка: тільки для стерильних виробів |
|  | Не піддавати повторній стерилізації. Примітка: тільки для стерильних виробів |
|  | Вказівка на єдину стерильну бар'єрну систему. Примітка: тільки для стерильних виробів |

|  | Нестерильний виріб Примітка: тільки для нестерильних виробів |
| --- | --- |
|  | Імпортер |
|  | Необхідно стерилізувати в паровому стерилізаторі. Примітка: тільки для нестерильних виробів |
|  | Ознайомитись з інструкцією з використання. |
|  | Не використовувати, якщо упаковка пошкоджена, і ознайомитися з інструкцією з використання. |
|  | Зберігати в сухому місці. |
|  | Зберігати подалі від сонячного світла. |
|  | Температурний діапазон зберігання від -5°C до 40°C. |
|  | Максимальна швидкість обертання (об/хв) |
|  | (Вказівка на CDRH Управління з контролю за лікарськими засобами та харчовими продуктами США ) Виріб виключно для професійного використання |

Контактна інформація:

| Виробник | М.Д.Т. Мікро Даймонд Текн (M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd.) 2 Хамаль Стріт, Індастріал Парк Норс, Афула, 1857107, Із Телефон: + 972-4-6094422 Факс: + 972-4-6597812 Ел. пошта: info@mdtdental.com Веб-сторінка: www.mdtdental.com |
| --- | --- |
| Уповноважений представник у Європейському співтоваристві | Компанія «Обеліс С.А.» (Obelis s.a) Бд. Дженерал Вахіс 53, 1030 Брюссель, Бельгія (Bd. Général Wahis 53, 1030 Brussels, BELGIUM) Телефон: +(32) 2. 732.59.54 Факс: +(32) 2.732.60.03 Електронна пошта : mail@obelis.net |
| Уповноважений представник в Україні : | ТОВ «ДЖЕРЕЛО-УКРАЇНА» 01033, м. Київ, Вулиця Шота Руставелі 33-Б, Н/П 27, Київ, Україна 010 e-mail: uarep@jerelo.eu тел. +38 (044) 360 30 11 |